## 1、设备4室外测试
WLR-711 距离测试记录表
测试时间: | 2015.4.30 14:30 | APD击穿电压(V)： | 203 | 测试设备编号: | 4号 | 间隔包数： | 100
测试人员： | 李媛媛、牛保超 | LD高压（V）： | 61 | APD击穿电压温度（℃）： | 24 | APD电压衰减系数： | 0.6
1、原始记录数据（单位：mm) |  |  |  |  | 2、整体偏移后数据(单位：mm)
实际距离 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |  | 实际距离 | 修正后100次最大值 | 修正后100次最小值 | 修正后100次平均值 | 最大值误差 | 最小值误差 | 平均值误差 | 离散度
1000 | 782.6087 | 763.5452 | 771.5719 |  | 1000 | 1016.6087 | 997.5452 | 1005.5719 | 16.6087 | -2.4548 | 5.5719 | 19.0635
3000 | 2784.2809 | 2760.2007 | 2767.2241 |  | 3000 | 3018.2809 | 2994.2007 | 3001.2241 | 18.2809 | -5.7993 | 1.2241 | 24.0803
5000 | 4781.9398 | 4753.8462 | 4765.8863 |  | 5000 | 5015.9398 | 4987.8462 | 4999.8863 | 15.9398 | -12.1538 | -0.11371 | 28.0936
7000 | 6802.6756 | 6772.5753 | 6785.6187 |  | 7000 | 7036.6756 | 7006.5753 | 7019.6187 | 36.6756 | 6.5753 | 19.6187 | 30.1003
9000 | 8806.3545 | 8776.2542 | 8791.3043 |  | 9000 | 9040.3545 | 9010.2542 | 9025.3043 | 40.3545 | 10.2542 | 25.3043 | 30.1003
15000 | 14822.408 | 14782.2742 | 14800.3344 |  | 15000 | 15003.408 | 14963.2742 | 14981.3344 | 3.408 | -36.7258 | -18.6656 | 40.1338
20000 | 19833.1104 | 19780.9365 | 19807.0234 |  | 20000 | 20014.1104 | 19961.9365 | 19988.0234 | 14.1104 | -38.0635 | -11.9766 | 52.1739
25000 | 24842.8094 | 24789.6321 | 24818.7291 |  | 25000 | 25023.8094 | 24970.6321 | 24999.7291 | 23.8094 | -29.3679 | -0.2709 | 53.1773
30000 | 29846.4883 | 29787.291 | 29817.3913 |  | 30000 | 30027.4883 | 29968.291 | 29998.3913 | 27.4883 | -31.709 | -1.6087 | 59.1973
35000 | 34841.1371 | 34773.913 | 34806.0201 |  | 35000 | 35022.1371 | 34954.913 | 34987.0201 | 22.1371 | -45.087 | -12.9799 | 67.2241
40000 | 39855.8528 | 39775.5853 | 39810.7023 |  | 40000 | 40036.8528 | 39956.5853 | 39991.7023 | 36.8528 | -43.4147 | -8.2977 | 80.2676

## Sheet2
2015-04-30 | 15:08:30__激光测距 | 间 | 隔： | 测量点： | 最大 | 值： 最小值： 平均值： 修正状态
2015-04-30 | 15:09:15__激光测距 | 100 | 192 | 780 761 7 | 69 1
2015-04-30 | 15:09:54__激光测距 | 100 | 192 | 2775 | 2751 | 2758
2015-04-30 | 15:10:43__激光测距 | 100 | 192 | 4759 | 4736 | 4748
2015-04-30 | 15:11:11__激光测距 | 100 | 192 | 4766 | 4738 | 4750
2015-04-30 | 15:11:42__激光测距 | 100 | 192 | 6780 | 6750 | 6763
2015-04-30 | 15:12:06__激光测距 | 100 | 192 | 8777 | 8747 | 8762
2015-04-30 | 15:12:14__激光测距 | 100 | 192 | 8775 | 8746 | 8763
2015-04-30 | 15:12:59__激光测距 | 100 | 192 | 14773 | 14733 | 14751 | 1
2015-04-30 | 15:13:31__激光测距 | 100 | 192 | 19767 | 19715 | 19741 | 1
2015-04-30 | 15:14:03__激光测距 | 100 | 192 | 24760 | 24707 | 24736 | 1
2015-04-30 | 15:14:43__激光测距 | 100 | 192 | 29738 | 29679 | 29705 | 1
2015-04-30 | 15:15:20__激光测距 | 100 | 192 | 29756 | 29679 | 29712 | 1
2015-04-30 | 15:15:35__激光测距 | 100 | 192 | 29747 | 29688 | 29718 | 1
2015-04-30 | 15:16:07__激光测距 | 100 | 192 | 34725 | 34658 | 34690 | 1
2015-04-30 | 15:16:45__激光测距 | 100 | 192 | 39724 | 39621 | 39666 | 1
2015-04-30 | 15:16:52__激光测距 | 100 | 192 | 39722 | 39619 | 39672 | 1
2015-04-30 | 15:16:52__激光测距 | 100 | 192 | 39710 | 39627 | 39670 | 1
2015-04-30 | 15:26:45__激光测距 | 100 | 192 | 39723 | 39643 | 39678 | 1